采购需求说明

1.供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包括不限于培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和设施。

2.针对本项目特点与供货期要求，供应商编制安装方案（包括但不限于进度计划、人员安排、人员管理措施、安装设备、现场维护等）。

3.要求供货产品是2024年以后生产出厂的机器，不接受任何库存设备；所投产品具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

便携式心脏超声机技术参数

- 产品用途说明：

1.满足腹部、妇科、产科、成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑,泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

二、系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

◆1.1 ≥15.5英寸高清晰液晶显示屏，支持自动亮度调节，显示器开盖角度最大150°；主机为笔记本式（非立式）。（提供相关证明材料）

1.2 主机探头接口≥1个，为方便探头插拔和屏幕仰合，要求探头接口位于主机右侧，可扩展到≥3个（提供证明图片）

1.3 控制面板支持用户自定义按键数量≥4个，具备实体轨迹球调节

1.4 系统开关机：完全启动时间≤30秒，待机启动时间≤8秒

1.5 通道数≥50000

二维灰阶模式

2.1 组织谐波成像

2.2 组织特异性成像：常规/肌肉/液性/脂肪

2.3 多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头（要求作曲别针试验并提供临床图片，并体现机器型号）

2.4 频率复合成像

2.5 斑点噪声抑制成像：在二维、造影、实时4D模式下可支持

2.6 回波增强技术：优化心脏整场图像均匀性，改进心肌组织对比显示，减少心肌和心腔组织噪声

- M型成像模式

3.1 彩色M型

3.2 增益可调：0-100，1/步

3.3 解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描及离线重构M型图像

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.1 超宽动态血流技术

3.2 高分辨率血流成像

3.3 双实时同屏对比显示

3.4 自动调节取样框的角度及位置

3.5 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

- 频谱多普勒成像，支持脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

- ◆组织多普勒成像及定量分析单元：支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像四种模式；具备专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具（提供4种模式证明图片）

- ◆组织追踪定量分析单元，自动追踪心肌运动可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数，参数分析结果用牛眼图显示，即可分析长轴应变和短轴应变。（提供长轴和短轴应变的图片证明）

- 曲线解剖M型（非解剖M型模式下的多条线连接的曲线）

- 扩展成像：支持凸阵、线阵、容积探头

- ◆造影成像及定量分析单元，支持腹部、浅表、心脏造影，支持微血管造影增强，向后存储可存储高达≥480秒的电影，向前存储电影时间高达≥120秒，支持造影击碎功能，支持互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置，具备双计时器；具备混合模式,可以把组织图像叠加到造影图像上（提供混合模式证明图片）

- 弹性成像：弹性成像图谱≥5种可选，具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值、柱状图分析；支持应变率测量和肿块周边环状浸润区组织弹性分析功能（提供肿块周边环状浸润区组织弹性分析功能证明图片）

- *实时宽景成像：支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头，支持彩色宽景，具备红、蓝、绿三种彩色框扫描速度提示过快、过慢、或者正常（提供三种探头和三种颜色框提示证明图片）

- 智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率

- 一键自动优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度、造影功能

- 一键实现全屏放大，具备三种放大模式，正常图像，放大标准图像区域到全屏，仅放大图像区域到全屏

- 局部放大：支持前端、后端放大，放大倍数≥10倍

- ◆自动工作流协议（非常规检查下预设条件），可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入，支持≥30种自动工作流（提供切面提示的自动工作流证明图片）

- ◆穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供双屏实时对比显示证明图片，体现机器型号）

- 支持超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能

- 支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书（提供证明材料）

- 支持即时图像获取技术，通过专属传输协议，超声设备可一键快捷分享高清影响到终端设备（手机/电脑/平板），可用于会诊、质控、病例研讨

三、 测量分析和报告

  - 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 妇科/产科专用测量及分析：含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

  - 心脏功能专用测量及分析

  - ◆血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析（非手动绘制）（提供测量数值及分析曲线证明图片）

  - ◆Auto EF射血分数自动测量：自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面；自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV；支持心室容积随时间变化的容积变化曲线。（提供相关证明材料）

  - 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

  - ◆标配负荷超声应用：支持≥14个出厂协议，支持用户自定义协议，在负荷检查下的任何阶段都可以使用ECG触发采集、显示、选择、对比、评估和存储多个心动周期；支持心动周期任何时相下的左室容积测量，可输出室壁评分和左室容积报告。（提供相关证明材料）

  - 探头规格类型：可选相控阵、凸阵、线阵 、腔内探头、术中、经食道、矩阵探头等

四、电影回放及原始数据处理

- 电影回放，所有模式下支持手动、自动回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥8分钟的电影，支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

五、检查存储和管理

- 内置≥256GB固态硬盘

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出

六、 技术参数及要求

- 二维灰阶模式

  - 最大显示深度:≥40 cm（提供证明图片）

  - ◆实体按键TGC: ≥8段；LGC: ≥4段

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，1/步

  - 伪彩图谱: ≥8种

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

- 频谱多普勒模式

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - PW最大速度: ≥8.8m/s；CW最大速度: ≥37.0m/s

  - 最小速度: ≤5mm/s

  - 取样容积: 0.5-20mm

  - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

  - 零位移动：≥8 级

  - 快速角度校正

- 探头规格

*1.探头配置：标配5把探头：分别为凸阵探头1把 ，线阵探头1把，单晶体成人相控阵探头1把、小儿相控阵探头1把、新生儿相控阵探头1把；成人相控阵探头：要求具有单晶体或纯净波工艺；新生儿相控阵探头频率：超声频率最高>10MHz 。（提供承诺函并加盖公章）

七、连通性

  - ◆远程会诊功能，超声设备可无需外置其他设备一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，支持将APP中的图像下载到本地，多路图像实时同步，显示动态实时图像的同时，实时同步查看操作者打图手法和切面。支持语音、视频同步交流，支持桌面直播与超声直播无缝切换功能，如果屏幕分享发起人同时连接了超声设备，可以在桌面直播和超声直播间切换（提供远程会诊客户端APP截图）

  - 支持DICOM3.0系统

  - 标配同品牌专用台车：可升降、台车内置防盗锁模块

  - 标配原厂ECG模块

  - 标配可装卸三探头扩展槽

  - 标配专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

八、外设和附件及其他要求

1.1安装地点：客户指定地点

1.2提供用户操作手册及维修手册

1.3交货期：30个工作日

1.4安装完成时间：接到医院通知3天内全部安装调试完成

1.5标配专业超声工作站一套，与医院现有信息系统对接，所产生的费用均由中标单位承担，包含在投标报价中

* 1.6设备验收合格后，主机及探头免费保修4年。并提供保修期结束后全保的参考费用，费用≤60000 元/年。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

1.7提供保修内巡视保养措施

1.8技术及维修服务：卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试及售后维修等服务，为保证服务质量工程师需持证上岗

1.9现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能

1.10集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息

1.11 提供设备使用科室医生异地培训学习名额2名，单名医生培训学习时间不少于2个月

1.12提供每年4次主动上门维护保养服务，并出具工单

1.13 提供设备软件终身免费升级服务，另提供一套维修工具。

1.14为保证售后服务的及时性，卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，并提供证明材料

1.15如货物出现故障，接到报修电话后立即响应，并提出解决方案；如电话响应无法解决的，技术人员2小时内到达现场维修，保证正常工作不受间断；如故障1天内不能修复的，提供备用机供院方使用

其它要求：

*1、投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械)。

*2、投标产品或其生产（或经营）纳入备案管理时，须在投标（响应）文件中提供备案证明材料或者承诺函。如投标（响应）文件中未提供备案证明材料，应提供承诺函，承诺在合同签订前具有相应的生产（或经营）、所投产品的备案证明材料。《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》中的产品可不提供备案证明材料或者承诺函”。

- 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 便携式心脏超声机 | 1 | 台 |  |

# 第四章评标办法

综合评估法

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.3高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

2.评审分值分配（满分100分）

2.1商务标

2.2技术标

3.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

3.1资格性和符合性审查内容及标准

评标委员会对投标文件的资格性响应和符合性响应作合格性审查, 审查结论分为“合格”与“不合格”。审查不合格的投标文件应做否决投标处理，不再进行后续评审。

有下列情形之一的，应做否决投标处理：

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 未提供合法有效工商营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 不符合招标文件要求 |
|  | 其他要求 | 不符合招标文件要求 |

| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件规定格式进行签字（签章） |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 |
|  | 投标有效期 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 交货期、地点、质保期或付款方式 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件创建标识码 | 不同投标人投标文件创建标识码相同的 |
|  | 投标文件的机器识别码 | 不同投标人的机器识别码相同 |
|  | 其他实质性响应 | 不符合招标文件的要求 |

3.2商务标评审内容及标准（39.4 分）

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35.4 分 | 本项评审步骤： 1.投标报价的修正和调整： 1. 1 投标报价的修正： 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： ①投标文件中开标一览表（报价表） 内容与投标文件中相应内容不一 致的， 以开标一览表（报价表）为准； ②大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准； ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为 准，并修改单价； ④总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报 价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 1.2 投标报价的调整：按招标文件规定的落实政府采购政策进行价格扣 除， 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格 分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分满分分值。 |
| 业绩分 | 4 分 | 供应商具备同类业务（便携式心脏超声机）供货业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加 2 分，加满为止。（投标文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。投标供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。） |

- 注：投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： - （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； - （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； - （3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价； - （4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3技术标评审内容及标准（ 60.6 分）

| 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 重要技术参数 | 11 | 根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“◆”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有证明材料且全部满足招标文件要求的得满分；证明材料显示与招标文件要求有非实质性负偏离的或未提供证明材料的，有一项扣 1 分，共 11 项，共 11 分。（同一项参数不重复扣分） 证明材料：提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 |
| 其他技术参数 | 29.6 | 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“◆”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；与招标文件要求有非实质性负偏离的（以投标文件技术规格偏离表载明的为准），有一项扣 0.4分，共 74 项，共 29.6 分。（同一项参数不重复扣分） |
| 投标产品生产加工工艺及制造水平 | 5 | 根据投标产品的生产制造工艺情况，包括生产过程控制、生产工艺、质量管理的情况，制造装备的配备等内容进行评审。 内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 内容具有可行性、实用性、针对性，得3分； 内容可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 内容与本项目无关或未提供，不得分。 |
| 投标产品的安全性和可靠性 | 5 | 根据投标产品的安全和可靠性能等内容进行评审。 1.内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2.内容具有可行性、实用性、针对性，得3分； 3.内容可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 4.内容不可行或未提供得0分； |
| 售后服务方案 | 5 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行综合评分： 有明确的“售后服务方案”，方案中应包括保修内容与范围、维修响应时间等。 1.售后服务方案详细完整、内容全面、具有可操作性的，得5分； 2.售后服务方案基本完整且能满足需要的，得3分； 3.售后服务方案不完整但能基本满足需要的，得1分； 4.方案不可行或未提供得0分。 |
| 质量控制方案 | 5 | 供应商针对项目需求提供质量控制方案（包括但不限于质量控制目标、标准以及质量控制措施等）。 质量控制方案内容全面详细、针对性强，优于本项目采购需求的，得5分； 质量控制方案内容完整，具有实用性、针对性的， 得3分； 质量控制方案内容简单，有待进一步提升和完善的，得1分； 未提供或存在明显缺陷的，不得分。 |

当评委对投标人的技术标的打分低于技术标总分的60%（或打分为满分）或任何一个子项打分为0分时，须作出解释说明。

4．评审结果

4.1经评审合格的投标文件，评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。

4.2评标委员会（招标代理机构协助）对拟推荐的中标候选人的信用状况进行查询，经查询若被列入投标人须知前附表中第10.1条的，由评标委员会取消其中标候选人资格，并按4.1条重新确定中标候选人人选，完成相关工作，与此同时，将对拟推荐的中标候选人的截至评标日的信用状况进行查询并在截图上由评委会签字确认。

4.3评标委员会完成评标后，应当向招标提交书面评标报告。

5.例外情况

5.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.2通过评审合格的投标人少于3家，评标委员会应否决全部投标，项目按流标处理。

5.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

5.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或代理机构沟通并做书面记录。招标人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.其他

6.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他有效投标报价平均值50%时，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

6.2在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标联合体没有提交共同投标协议；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（四）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（五）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.4中标候选人公示内容应包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标候选人名称及排序、交货期和投标报价，中标候选人业绩，评标被否决单位及原因，公示期限。